## Sheet1
| no. | datetime | runtime | m%rh @Pc 2500 | m%rh @PcTc 2500 | mTs 2500 | mTc 2500 | mPs 2500 | mPc 2500 | mQ 2500 | mPsDruck#1 0-20 h118 | mPoDruck#2 0-3b h119 | mPoDruck#3 0-3b h120 | mTs2500#1 SIL010 c10 | mTc SIL012 c11 | mTc SIL019 c12 | mTc SIL020 c13 | mTamb SIL039 c17 | mP MSL473_SH2 | mTx MSL473_SH2 | mDP MSL473_SH2 | mFP MSL473_SH2 | mRH MSL473_SH2 | mTm MSL473_SH2 | mTh MSL473_SH2 | mOx MSL473_SH2 | mDP_at_dut | mFP_at_473 | mRHw_at_473 | s%rh @Pc 2500 | s%rh @PcTc 2500 | sTs 2500 | sTc 2500 | sPs 2500 | sPc 2500 | sQ 2500 | sPsDruck#1 0-20 h118 | sPoDruck#2 0-3b h119 | sPoDruck#3 0-3b h120 | sTs2500#1 SIL010 c10 | sTc SIL012 c11 | sTc SIL019 c12 | sTc SIL020 c13 | sTamb SIL039 c17 | sP MSL473_SH2 | sTx MSL473_SH2 | sDP MSL473_SH2 | sFP MSL473_SH2 | sRH MSL473_SH2 | sTm MSL473_SH2 | sTh MSL473_SH2 | sOx MSL473_SH2 | sDP_at_dut | sFP_at_473 | sRHw_at_473 | window | mean no | std no | DUT datetime | mean RH, % | std RH, % | mean T | std T | mean Td/f | std Td/f | datetime shifted
2 | 1 | 2022-03-09 17:39 | 240.0425 | 10.0803 | 10.0303 | 4.9986 | 5.0699 | 149.9442 | 14.74 | 15.1719 | 5.1905 | 2.9201 | 2.9358 | 101.9827 | 102.0018 | 101.9674 | 102.0104 | 107.6721 | 102149.2 | 4.9742 | -24.0428 | -21.6403 | 10.1192 | -21.6403 | 4.6 | 101.9448 | -24.3259 | -21.9065 | 9.7791 | 0.00731 | 0.010379 | 0.0048099 | 0.0041729 | 0.11301 | 0 | 0.08352 | 0.0037203 | 3.0262e-05 | 3.717e-05 | 0.00088997 | 0.00020991 | 0.00016544 | 0.00011996 | 0.011399 | 0.87178 | 0.0026025 | 0.0094702 | 0.010537 | 0.011532 | 0.011063 | 0 | 0.00074833 | 0.0074951 | 0.0068783 | 0.0065912 | 10 | 255.2245 | 14.5963 | 2022-03-09 17:40 | 10.3749 | 0.058278 | 5.0582 | 0.0039123 | -21.3288 | 0.057505 | 2022-03-09 17:39
3 | 2 | 2022-03-09 18:30 | 290.6094 | 31.1553 | 31.0008 | 5.0017 | 5.072 | 47.612 | 14.742 | 14.9814 | 1.6419 | 2.9207 | 2.9363 | 101.9823 | 102.0028 | 101.9682 | 102.0114 | 107.7037 | 102170.2 | 4.9766 | -10.6158 | -9.4487 | 31.3296 | -9.4487 | 4.3 | 101.9455 | -10.6658 | -9.5021 | 30.9309 | 0.0093949 | 0.015942 | 0.0040084 | 0.0045307 | 0.014148 | 1.7764e-15 | 0.0063531 | 0.00033959 | 7.1103e-05 | 5.5189e-05 | 0.00052736 | 0.00023385 | 0.00024096 | 0.00024318 | 0.011807 | 1.99 | 0.0016201 | 0.0017129 | 0.0016835 | 0.0054638 | 0.0019332 | 0 | 0.0005 | 0.0027246 | 0.0024093 | 0.0061477 | 10 | 306.5 | 15.1548 | 2022-03-09 18:30 | 26.4969 | 9.1881 | 5.0575 | 0.0043724 | -12.1756 | 5.1567 | 2022-03-09 18:30
4 | 3 | 2022-03-09 19:21 | 341.7992 | 52.2553 | 51.9987 | 5.0014 | 5.0727 | 28.2883 | 14.7444 | 14.909 | 0.97594 | 2.9212 | 2.9368 | 101.9821 | 102.0032 | 101.9687 | 102.0118 | 107.7139 | 102186.4 | 4.9771 | -3.9484 | -3.4937 | 52.421 | -3.4931 | 4.2 | 101.9457 | -3.9318 | -3.4883 | 52.0217 | 0.050173 | 0.049002 | 0.0041824 | 0.0051257 | 0.02861 | 0.0012 | 0.083885 | 0.00092751 | 0.00013173 | 0.00014827 | 0.00089533 | 0.00020932 | 0.00025486 | 0.00018757 | 0.011461 | 4.4989 | 0.0013504 | 0.010576 | 0.0096346 | 0.045237 | 0.010965 | 0 | 0.00045826 | 0.012112 | 0.01077 | 0.045982 | 10 | 358 | 14.8661 | 2022-03-09 19:22 | 48.5255 | 8.2578 | 5.0606 | 0.0023764 | -4.5243 | 2.3041 | 2022-03-09 19:21
5 | 4 | 2022-03-09 20:12 | 393.1192 | 74.3817 | 73.9871 | 5.0006 | 5.0769 | 19.8528 | 14.7526 | 14.9103 | 0.68541 | 2.9228 | 2.9384 | 101.9826 | 102.0038 | 101.9697 | 102.0126 | 107.7181 | 102241.2 | 4.98 | 0.84023 | 0.84067 | 74.5503 | 0.84105 | 4.2 | 101.9468 | 0.87285 | 0.86199 | 74.0709 | 0.018509 | 0.03382 | 0.0064415 | 0.0039291 | 0.0054443 | 0.00091652 | 0.021852 | 0.00017264 | 0.00010972 | 7.9779e-05 | 0.00071396 | 0.00034759 | 0.00040395 | 0.00036184 | 0.0073481 | 3.8936 | 0.0018726 | 0.0062487 | 0.0065084 | 0.033552 | 0.0068906 | 0 | 0.00074833 | 0.0037918 | 0.0036778 | 0.015977 | 10 | 409 | 14.8661 | 2022-03-09 20:13 | 69.6173 | 8.3663 | 5.0692 | 0.010167 | -0.028235 | 1.6461 | 2022-03-09 20:12
6 | 5 | 2022-03-09 21:04 | 444.5371 | 95.6539 | 94.9939 | 5.0008 | 5.0981 | 15.4308 | 14.758 | 15.0117 | 0.53305 | 2.9241 | 2.9397 | 101.9826 | 102.01 | 101.9789 | 102.0198 | 107.7162 | 102289 | 5.0035 | 4.3594 | 4.3596 | 95.5849 | 4.3595 | 4.2 | 101.9559 | 4.4082 | 4.3971 | 95.0853 | 0.027903 | 0.051073 | 0.0044399 | 0.0028761 | 0.0059498 | 0.0015492 | 0.066036 | 0.00019254 | 0.00018496 | 0.00018436 | 0.0010089 | 0.00082875 | 0.0012059 | 0.00088085 | 0.010062 | 6.4807 | 0.0082974 | 0.0025127 | 0.0028512 | 0.037671 | 0.0022096 | 0 | 0.0023854 | 0.0046251 | 0.0046254 | 0.023975 | 10 | 460.5 | 15.1548 | 2022-03-09 21:04 | 89.581 | 7.9185 | 5.1063 | 0.034072 | 3.4892 | 1.3448 | 2022-03-09 21:04
7 | 6 | 2022-03-09 21:55 | 496.0772 | 74.2754 | 73.9844 | 4.9986 | 5.0559 | 19.8886 | 14.758 | 15.043 | 0.68669 | 2.9239 | 2.9396 | 101.9825 | 101.9977 | 101.9613 | 102.0061 | 107.7011 | 102281.3 | 4.9518 | 0.82254 | 0.82287 | 74.6033 | 0.8238 | 4.2 | 101.936 | 0.85242 | 0.84138 | 74.0722 | 0.026736 | 0.055402 | 0.0049164 | 0.0044747 | 0.0072 | 1.7764e-15 | 0.02883 | 0.0002716 | 4.2218e-05 | 7.0941e-05 | 0.00072302 | 0.00086353 | 0.0013306 | 0.00096252 | 0.0089605 | 1.7916 | 0.0031243 | 0.0088021 | 0.0094641 | 0.049831 | 0.0094148 | 0 | 0.0011832 | 0.0066087 | 0.0065775 | 0.040602 | 10 | 511.5 | 14.5774 | 2022-03-09 21:56 | 78.865 | 8.0397 | 5.0212 | 0.059027 | 1.6098 | 1.3624 | 2022-03-09 21:55
8 | 7 | 2022-03-09 22:45 | 546.0933 | 52.2119 | 51.9964 | 4.9993 | 5.0586 | 28.3365 | 14.7574 | 15.0097 | 0.97769 | 2.9237 | 2.9393 | 101.9821 | 101.9995 | 101.9637 | 102.0079 | 107.704 | 102272.7 | 4.9579 | -3.9455 | -3.4911 | 52.4983 | -3.9442 | 4.2 | 101.9396 | -3.9441 | -3.4993 | 52.0199 | 0.009416 | 0.02821 | 0.0064884 | 0.00032059 | 0.0053852 | 0.00091652 | 0.016518 | 0.00032889 | 8.3382e-05 | 9.7523e-05 | 0.0010009 | 0.00023313 | 0.00036921 | 0.00023545 | 0.0040759 | 3.3181 | 0.0027149 | 0.00399 | 0.0034156 | 0.014671 | 0.0046063 | 0 | 0.0016248 | 0.00593 | 0.0052543 | 0.024175 | 10 | 562 | 14.8661 | 2022-03-09 22:46 | 58.0206 | 8.7157 | 5.0325 | 0.010926 | -2.3306 | 1.7054 | 2022-03-09 22:45
9 | 8 | 2022-03-09 23:37 | 597.4387 | 31.1275 | 30.9989 | 4.9997 | 5.0601 | 47.6913 | 14.7534 | 14.977 | 1.6445 | 2.9229 | 2.9384 | 101.9818 | 101.9991 | 101.9636 | 102.0076 | 107.7165 | 102245.1 | 4.9587 | -10.6324 | -9.4636 | 31.3248 | -9.4641 | 4.3 | 101.9385 | -10.6782 | -9.513 | 30.9264 | 0.0048283 | 0.009262 | 0.0046615 | 0.0029816 | 0.0099343 | 0.00091652 | 0.07172 | 0.00031651 | 3.2665e-05 | 3.1038e-05 | 0.00063 | 0.00011583 | 0.00015101 | 0.00011749 | 0.01095 | 1.578 | 0.0024177 | 0.005542 | 0.0048288 | 0.015067 | 0.0059847 | 0 | 0.0017464 | 0.0019702 | 0.0017665 | 0.0048306 | 10 | 613.5 | 15.1548 | 2022-03-09 23:37 | 36.605 | 8.3223 | 5.0388 | 0.004272 | -7.8554 | 2.3115 | 2022-03-09 23:37
10 | 9 | 2022-03-10 00:28 | 648.8465 | 10.0864 | 10.0483 | 5.0018 | 5.0571 | 149.9648 | 14.7504 | 15.1447 | 5.1714 | 2.9223 | 2.9379 | 101.982 | 101.9974 | 101.9623 | 102.0059 | 107.6986 | 102225.6 | 4.9539 | -23.9909 | -21.5925 | 10.1826 | -21.5922 | 4.6 | 101.9357 | -24.2777 | -21.862 | 9.8306 | 0.0048581 | 0.0071611 | 0.0062499 | 0.0041222 | 0.07776 | 0.0008 | 0.05172 | 0.002257 | 9.736e-05 | 9.287e-05 | 0.00098458 | 0.00010244 | 0.00018269 | 0.00010992 | 0.0056512 | 3.8523 | 0.0016702 | 0.010996 | 0.011403 | 0.011654 | 0.012051 | 0 | 0.00045826 | 0.0056878 | 0.0052063 | 0.0049254 | 10 | 669.5 | 17.4642 | 2022-03-10 00:29 | 14.857 | 8.0947 | 5.0373 | 0.0044595 | -18.626 | 4.5964 | 2022-03-10 00:28
11 | 10 | 2022-03-10 03:29 | 829.2001 | 10.078 | 10.063 | 15.0007 | 15.0228 | 149.99 | 14.7402 | 15.0516 | 5.1726 | 2.9203 | 2.9355 | 105.8736 | 105.8801 | 105.8587 | 105.8905 | 107.7151 | 102154.5 | 14.9281 | -16.2386 | -14.5202 | 10.1783 | -14.5149 | 14.5087 | 105.8264 | -16.5499 | -14.8103 | 9.8441 | 0.0029541 | 0.0045758 | 0.0048208 | 0.0044723 | 0.045852 | 0.0006 | 0.039947 | 0.0020765 | 5.0746e-05 | 4.0992e-05 | 0.0008597 | 0.0001686 | 0.00022917 | 0.00016628 | 0.0075246 | 1.9621 | 0.00097801 | 0.0065093 | 0.0068232 | 0.0075778 | 0.010473 | 0.0057444 | 0.0004899 | 0.0043902 | 0.0039461 | 0.0034251 | 10 | 844.5 | 14.5774 | 2022-03-10 03:29 | 10.3986 | 0.011608 | 15.0016 | 0.0073845 | -14.2412 | 0.0082413 | 2022-03-10 03:29
12 | 11 | 2022-03-10 04:19 | 879.4234 | 31.0619 | 30.9998 | 15.0002 | 15.0303 | 47.7401 | 14.7372 | 15.0158 | 1.6462 | 2.9197 | 2.9349 | 105.8737 | 105.8808 | 105.86 | 105.8914 | 107.7135 | 102133.9 | 14.9302 | -1.9208 | -1.6962 | 31.2721 | -1.9207 | 14.2025 | 105.8272 | -1.9722 | -1.7496 | 30.9347 | 0.0035856 | 0.011363 | 0.0050438 | 0.00039294 | 0.0080498 | 0.0009798 | 0.012758 | 0.00033688 | 6.9009e-05 | 6.6638e-05 | 0.00073775 | 0.00026766 | 0.00036246 | 0.00026464 | 0.011877 | 2.5475 | 0.0014093 | 0.0023709 | 0.0018551 | 0.004248 | 0.0020732 | 0.00741 | 0.0006 | 0.0028041 | 0.0024863 | 0.0069564 | 10 | 895 | 14.8661 | 2022-03-10 04:19 | 26.1845 | 9.2483 | 15.018 | 0.004907 | -4.7267 | 5.4952 | 2022-03-10 04:19
13 | 12 | 2022-03-10 05:10 | 930.2164 | 52.1061 | 52.0051 | 15.0003 | 15.0304 | 28.3513 | 14.7348 | 15.03 | 0.97832 | 2.9195 | 2.9347 | 105.874 | 105.882 | 105.8611 | 105.8925 | 107.6965 | 102126 | 14.9362 | 5.2887 | 5.2889 | 52.4037 | 5.288 | 14.2 | 105.8289 | 5.2818 | 5.2722 | 52.026 | 0.0086163 | 0.019913 | 0.0049045 | 0.00039256 | 0.0057585 | 0.0009798 | 0.010766 | 0.00017447 | 3.9083e-05 | 3.6993e-05 | 0.00049892 | 0.0002147 | 0.00026753 | 0.00021129 | 0.007342 | 1.7889 | 0.0016254 | 0.0041339 | 0.0041399 | 0.015178 | 0.004036 | 0 | 0.0007 | 0.0029878 | 0.0030074 | 0.011543 | 10 | 946 | 14.8661 | 2022-03-10 05:10 | 48.1424 | 8.4242 | 15.0218 | 0.0047774 | 3.9567 | 2.7734 | 2022-03-10 05:10
14 | 13 | 2022-03-10 06:01 | 981.1971 | 74.1725 | 73.9811 | 14.997 | 15.0371 | 19.8842 | 14.7342 | 14.9093 | 0.68652 | 2.9192 | 2.9345 | 105.8743 | 105.8834 | 105.8632 | 105.8943 | 107.7105 | 102117.8 | 14.9394 | 10.4461 | 10.4463 | 74.4697 | 10.4468 | 14.1 | 105.8311 | 10.471 | 10.461 | 74.0772 | 0.048601 | 0.052436 | 0.0062635 | 0.0049218 | 0.013023 | 0.0006 | 0.058505 | 0.00049071 | 0.00014415 | 0.00013648 | 0.00083014 | 0.00031441 | 0.00041549 | 0.00030962 | 0.0073924 | 4.2849 | 0.00079126 | 0.0075626 | 0.0075597 | 0.035711 | 0.0074966 | 0 | 0.0003 | 0.011771 | 0.011828 | 0.054732 | 10 | 997 | 14.8661 | 2022-03-10 06:01 | 69.2696 | 8.4218 | 15.0339 | 0.013127 | 9.3449 | 1.9791 | 2022-03-10 06:01
15 | 14 | 2022-03-10 06:52 | 1032.2495 | 95.3993 | 95.0063 | 15.0006 | 15.0647 | 15.4434 | 14.7308 | 14.9494 | 0.5335 | 2.9185 | 2.9338 | 105.8752 | 105.8923 | 105.8756 | 105.904 | 107.7178 | 102093.6 | 14.9708 | 14.246 | 14.2462 | 95.4227 | 14.2466 | 14.1 | 105.8435 | 14.2972 | 14.2869 | 95.0742 | 0.03696 | 0.048464 | 0.0064617 | 0.0048113 | 0.0063119 | 0.0009798 | 0.067435 | 0.00017452 | 3.9389e-05 | 2.4975e-05 | 0.00069187 | 0.0010965 | 0.0016358 | 0.0012232 | 0.011373 | 1.2806 | 0.0028657 | 0.0032227 | 0.0035477 | 0.00995 | 0.0038901 | 0 | 0.0017464 | 0.0048273 | 0.0047857 | 0.020515 | 10 | 1048 | 14.8661 | 2022-03-10 06:52 | 89.4518 | 8.031 | 15.0788 | 0.038815 | 13.3 | 1.4866 | 2022-03-10 06:52
16 | 15 | 2022-03-10 07:43 | 1083.4041 | 74.0528 | 73.9808 | 15.0006 | 15.0157 | 19.9118 | 14.7306 | 14.938 | 0.68748 | 2.9184 | 2.9337 | 105.8739 | 105.8776 | 105.8544 | 105.8876 | 107.7229 | 102089.9 | 14.9146 | 10.4279 | 10.4284 | 74.4927 | 10.4292 | 14.1 | 105.8221 | 10.445 | 10.435 | 74.0562 | 0.034967 | 0.037431 | 0.0050293 | 0.0052625 | 0.0096664 | 0.00091652 | 0.048761 | 0.00034598 | 5.3621e-05 | 5.6852e-05 | 0.0006319 | 0.0010163 | 0.0014594 | 0.0011578 | 0.011272 | 1.9209 | 0.0061484 | 0.009103 | 0.0090274 | 0.058528 | 0.008846 | 0 | 0.0024678 | 0.0082021 | 0.008176 | 0.04604 | 10 | 1099.5 | 15.1548 | 2022-03-10 07:43 | 78.3504 | 8.0762 | 14.9831 | 0.061978 | 11.1854 | 1.494 | 2022-03-10 07:43
17 | 16 | 2022-03-10 08:34 | 1134.6974 | 52.0587 | 51.988 | 14.9993 | 15.0194 | 28.3711 | 14.7318 | 15.0932 | 0.97897 | 2.9187 | 2.9339 | 105.8739 | 105.8789 | 105.8563 | 105.889 | 107.7267 | 102093.3 | 14.9206 | 5.2804 | 5.2807 | 52.423 | 5.2809 | 14.2 | 105.8247 | 5.268 | 5.2584 | 52.0176 | 0.031283 | 0.039712 | 0.0050871 | 0.0029288 | 0.016746 | 0.0006 | 0.02118 | 0.00058801 | 6.2248e-05 | 7.1423e-05 | 0.00026248 | 0.00035382 | 0.00051377 | 0.00043826 | 0.0090845 | 2.1 | 0.0025985 | 0.0086323 | 0.0077696 | 0.021448 | 0.0064868 | 0 | 0.001005 | 0.0090592 | 0.0090009 | 0.029942 | 10 | 1150.5 | 14.5774 | 2022-03-10 08:35 | 57.0678 | 8.2308 | 14.9924 | 0.010214 | 6.4526 | 1.9285 | 2022-03-10 08:34
18 | 17 | 2022-03-10 09:25 | 1185.5844 | 31.0378 | 30.9977 | 15.0004 | 15.0205 | 47.7582 | 14.7314 | 14.9357 | 1.6469 | 2.9185 | 2.9337 | 105.8737 | 105.8787 | 105.8564 | 105.8888 | 107.7048 | 102086.5 | 14.926 | -1.9191 | -1.6942 | 31.2859 | -1.9186 | 14.2 | 105.8234 | -1.9832 | -1.7594 | 30.9279 | 0.0068034 | 0.013546 | 0.0049187 | 0.00044 | 0.0098156 | 0.00091652 | 0.017997 | 0.0004051 | 9.3214e-06 | 2.3248e-05 | 0.000545 | 0.00023637 | 0.00033531 | 0.00023141 | 0.017023 | 0.5 | 0.0013735 | 0.0042719 | 0.0038111 | 0.010197 | 0.0053197 | 0 | 0.00066332 | 0.0032521 | 0.0028399 | 0.0065047 | 10 | 1201 | 14.8661 | 2022-03-10 09:25 | 36.6202 | 8.5386 | 14.999 | 0.0045847 | 0.14647 | 2.8082 | 2022-03-10 09:25
19 | 18 | 2022-03-10 10:16 | 1236.5434 | 10.0708 | 10.0584 | 15.0011 | 15.0192 | 150.0064 | 14.731 | 14.9067 | 5.1734 | 2.9182 | 2.9335 | 105.8737 | 105.8797 | 105.8577 | 105.8898 | 107.7071 | 102081.2 | 14.926 | -16.256 | -14.5384 | 10.1602 | -14.5374 | 14.5025 | 105.826 | -16.5602 | -14.8196 | 9.8373 | 0.001983 | 0.0041338 | 0.0047457 | 0.0028282 | 0.026993 | 0.001 | 0.020298 | 0.0011626 | 7.9254e-05 | 9.5942e-05 | 0.00059072 | 0.00027896 | 0.00039493 | 0.00026818 | 0.0099001 | 2.4819 | 0.001228 | 0.015914 | 0.015131 | 0.013359 | 0.011112 | 0.00759 | 0 | 0.0024504 | 0.0022366 | 0.0021113 | 10 | 1256.5 | 17.4642 | 2022-03-10 10:16 | 15.0575 | 8.3393 | 15.0022 | 0.0041545 | -11.3037 | 5.0302 | 2022-03-10 10:16
20 | 19 | 2022-03-10 13:17 | 1418.0107 | 10.0516 | 10.0634 | 25.0041 | 24.9833 | 150.0244 | 14.7036 | 15.0992 | 5.1738 | 2.913 | 2.9279 | 109.7441 | 109.7428 | 109.7338 | 109.7548 | 107.6772 | 101897.9 | 24.853 | -8.64 | -7.6766 | 10.1459 | -7.6749 | 24.5 | 109.6863 | -8.9536 | -7.9639 | 9.8361 | 0.0019675 | 0.0028811 | 0.0048714 | 0.0030418 | 0.02804 | 0.0012 | 0.01963 | 0.001108 | 0.00015064 | 0.00015974 | 0.00069961 | 0.00019806 | 0.00025018 | 0.00019923 | 0.014064 | 4.9689 | 0.0012932 | 0.0056026 | 0.0046405 | 0.0036859 | 0.0029576 | 0 | 0.00045826 | 0.0035114 | 0.003119 | 0.0028702 | 10 | 1438.5 | 17.4642 | 2022-03-10 13:18 | 10.3085 | 0.011472 | 24.9525 | 0.007041 | -7.4413 | 0.0098233 | 2022-03-10 13:17
21 | 20 | 2022-03-10 14:47 | 1507.6844 | 30.9903 | 31.0008 | 24.9988 | 24.9931 | 47.6969 | 14.6896 | 14.9846 | 1.6448 | 2.9102 | 2.9251 | 109.7442 | 109.7435 | 109.7345 | 109.7556 | 107.6257 | 101797.9 | 24.8549 | 6.7163 | 6.7158 | 31.2611 | 6.7139 | 24.1705 | 109.6862 | 6.6494 | 6.6411 | 30.9223 | 0.043427 | 0.046955 | 0.0053675 | 0.0004989 | 0.067141 | 0.0012 | 0.075212 | 0.0019723 | 0.00030279 | 0.00029305 | 0.00088701 | 5.4029e-05 | 7.3991e-05 | 9.05e-05 | 0.011119 | 10.7931 | 0.0015141 | 0.014721 | 0.013531 | 0.025737 | 0.010951 | 0.023474 | 0.0004 | 0.016917 | 0.016886 | 0.035972 | 10 | 1523.5 | 14.5774 | 2022-03-10 14:48 | 31.617 | 0.16735 | 24.9638 | 0.0049031 | 6.9624 | 0.077158 | 2022-03-10 14:47
22 | 21 | 2022-03-10 15:37 | 1558.1508 | 52.0005 | 51.9965 | 24.9996 | 25.0009 | 28.3027 | 14.6796 | 14.8994 | 0.97658 | 2.9083 | 2.9233 | 109.7454 | 109.7462 | 109.7377 | 109.7586 | 107.6292 | 101728.5 | 24.8641 | 14.4473 | 14.447 | 52.3368 | 14.4468 | 24.1 | 109.6901 | 14.4501 | 14.4411 | 52.014 | 0.016914 | 0.018119 | 0.00049396 | 0.004251 | 0.0085417 | 0.0008 | 0.017833 | 0.00019277 | 0.00015243 | 0.00016133 | 0.0010071 | 0.00018272 | 0.00030344 | 0.00023094 | 0.012105 | 5.8181 | 0.0015416 | 0.00259 | 0.0035226 | 0.0076984 | 0.0037148 | 0 | 0.00083066 | 0.0025696 | 0.0025456 | 0.0085195 | 10 | 1574 | 14.8661 | 2022-03-10 15:38 | 47.7018 | 8.5491 | 24.9708 | 0.0071675 | 12.8557 | 3.1194 | 2022-03-10 15:37
23 | 22 | 2022-03-10 16:28 | 1609.1134 | 74.0377 | 73.9966 | 24.9966 | 25.008 | 19.833 | 14.6696 | 15.0138 | 0.68475 | 2.9064 | 2.9214 | 109.7468 | 109.7485 | 109.7408 | 109.7613 | 107.6682 | 101666.3 | 24.8672 | 20.0018 | 20.0023 | 74.3863 | 20.0028 | 24.0122 | 109.6916 | 20.0447 | 20.0354 | 74.0813 | 0.019777 | 0.03284 | 0.0048921 | 0.004922 | 0.0041183 | 0.0012 | 0.035773 | 0.00014859 | 0.00017647 | 0.00017973 | 0.0015002 | 0.00038325 | 0.00054741 | 0.00040732 | 0.019589 | 6.1814 | 0.00090133 | 0.0047561 | 0.0051298 | 0.02315 | 0.0050872 | 0.0094818 | 0.0004899 | 0.0063358 | 0.0063281 | 0.026211 | 10 | 1625 | 14.8661 | 2022-03-10 16:29 | 69.0341 | 8.3857 | 24.9884 | 0.014748 | 18.7998 | 2.1359 | 2022-03-10 16:28
24 | 23 | 2022-03-10 17:19 | 1659.7753 | 95.2626 | 94.9999 | 25.0008 | 25.0471 | 15.3934 | 14.662 | 15.0516 | 0.53173 | 2.905 | 2.9199 | 109.7465 | 109.7583 | 109.7549 | 109.7724 | 107.6812 | 101617.3 | 24.9057 | 24.1303 | 24.13 | 95.463 | 24.1296 | 24.0204 | 109.7062 | 24.1772 | 24.1678 | 95.0975 | 0.026341 | 0.018279 | 0.00062201 | 0.0050467 | 0.0042708 | 0 | 0.0082742 | 0.00017388 | 7.5126e-05 | 8.409e-05 | 0.0009001 | 0.0014978 | 0.0020693 | 0.0016565 | 0.0099251 | 2.9 | 0.0045427 | 0.0044982 | 0.0048706 | 0.01685 | 0.0047601 | 0.024924 | 0.0021817 | 0.0061858 | 0.0061427 | 0.019632 | 10 | 1675.5 | 14.5774 | 2022-03-10 17:20 | 89.0918 | 8.0358 | 25.0432 | 0.043492 | 23.0606 | 1.6147 | 2022-03-10 17:19
25 | 24 | 2022-03-10 18:10 | 1710.5566 | 73.8948 | 73.9948 | 25.0002 | 24.9785 | 19.8554 | 14.658 | 15.1046 | 0.68552 | 2.9042 | 2.9191 | 109.7461 | 109.7411 | 109.7297 | 109.7527 | 107.6607 | 101586.3 | 24.8426 | 19.978 | 19.9781 | 74.3861 | 19.9789 | 24.0001 | 109.6814 | 20.0123 | 20.0029 | 74.0581 | 0.014999 | 0.032229 | 0.006317 | 0.0050985 | 0.0039192 | 1.7764e-15 | 0.007566 | 0.00011264 | 6.5386e-05 | 7.2471e-05 | 0.0017709 | 0.0012013 | 0.0017755 | 0.0013452 | 0.012988 | 2.2825 | 0.0060221 | 0.0043814 | 0.0042027 | 0.030446 | 0.0034681 | 0.00018 | 0.0033226 | 0.0042075 | 0.0042138 | 0.026832 | 10 | 1726 | 14.8661 | 2022-03-10 18:10 | 78.1331 | 8.231 | 24.9318 | 0.071936 | 20.788 | 1.6605 | 2022-03-10 18:10
26 | 25 | 2022-03-10 19:01 | 1761.3776 | 51.9379 | 51.99 | 24.9996 | 24.9839 | 28.2917 | 14.6558 | 14.8987 | 0.9764 | 2.9036 | 2.9186 | 109.7461 | 109.7423 | 109.7315 | 109.7538 | 107.6665 | 101566.4 | 24.8493 | 14.4338 | 14.4342 | 52.34 | 14.4343 | 24.1 | 109.6843 | 14.4297 | 14.4208 | 51.9953 | 0.025 | 0.032476 | 0.0051889 | 0.00056294 | 0.013607 | 0.0006 | 0.05269 | 0.0004156 | 6.4412e-05 | 5.9374e-05 | 0.0010661 | 0.00049416 | 0.00077252 | 0.00056229 | 0.012219 | 2.245 | 0.0043175 | 0.013381 | 0.013391 | 0.045629 | 0.012888 | 0 | 0.0012689 | 0.0070629 | 0.0070396 | 0.021266 | 10 | 1777 | 14.8661 | 2022-03-10 19:01 | 57.0778 | 8.4525 | 24.9378 | 0.011192 | 15.7249 | 2.1435 | 2022-03-10 19:01
27 | 26 | 2022-03-10 19:51 | 1811.8813 | 30.9626 | 30.9971 | 25.0022 | 24.9835 | 47.6178 | 14.652 | 14.9304 | 1.642 | 2.9029 | 2.9178 | 109.7446 | 109.742 | 109.7318 | 109.7537 | 107.6615 | 101541.4 | 24.8504 | 6.7156 | 6.7162 | 31.2718 | 6.7163 | 24.1273 | 109.6846 | 6.639 | 6.6306 | 30.9127 | 0.008903 | 0.013066 | 0.0041652 | 0.00055579 | 0.013828 | 1.7764e-15 | 0.047786 | 0.00030222 | 7.8289e-05 | 9.0489e-05 | 0.00064894 | 0.00027488 | 0.00038372 | 0.00030002 | 0.01109 | 3.0397 | 0.0022253 | 0.0022571 | 0.0023685 | 0.0052961 | 0.0025127 | 0.016367 | 0.0011136 | 0.0035422 | 0.0035505 | 0.0071587 | 10 | 1827.5 | 14.5774 | 2022-03-10 19:52 | 36.3442 | 8.4489 | 24.944 | 0.0067006 | 8.6978 | 3.0783 | 2022-03-10 19:51
28 | 27 | 2022-03-10 20:42 | 1862.4371 | 10.0171 | 10.0282 | 25.0011 | 24.9824 | 150.0282 | 14.6522 | 14.9452 | 5.174 | 2.9028 | 2.9178 | 109.7441 | 109.7431 | 109.7334 | 109.7549 | 107.6647 | 101539.3 | 24.8508 | -8.6797 | -7.7133 | 10.1141 | -7.7138 | 24.5 | 109.6851 | -8.9989 | -8.0047 | 9.8018 | 0.0022146 | 0.0030421 | 0.0039226 | 0.00047 | 0.038023 | 0.0006 | 0.065209 | 0.00095352 | 6.5369e-05 | 6.69e-05 | 0.00055211 | 0.00022502 | 0.00033689 | 0.00025337 | 0.0094251 | 1.9 | 0.0029684 | 0.0099499 | 0.0080312 | 0.0058992 | 0.0061648 | 0 | 0.001044 | 0.0022625 | 0.0020273 | 0.0018799 | 10 | 1882.5 | 17.4642 | 2022-03-10 20:42 | 15.0185 | 8.4065 | 24.9493 | 0.0044595 | -4.1362 | 5.7111 | 2022-03-10 20:42
29 | 28 | 2022-03-10 23:43 | 2043.1941 | 10.0189 | 10.0433 | 35.0019 | 34.9579 | 150.0239 | 14.6546 | 14.9721 | 5.1743 | 2.9034 | 2.918 | 113.6197 | 113.6116 | 113.614 | 113.6253 | 107.6642 | 101560.1 | 34.8264 | -1.0853 | -0.95707 | 10.1231 | -1.0849 | 34.4999 | 113.5528 | -1.4265 | -1.2643 | 9.8178 | 0.0037673 | 0.0088221 | 0.0090198 | 0.0099335 | 0.05521 | 0.00091652 | 0.084898 | 0.0019987 | 4.182e-05 | 4.9518e-05 | 0.0013209 | 0.00016835 | 0.0001584 | 0.00013943 | 0.0074787 | 1.3 | 0.0011454 | 0.013213 | 0.011759 | 0.0098141 | 0.01318 | 7.1054e-15 | 0.00074833 | 0.0054048 | 0.0047419 | 0.0040074 | 10 | 2059 | 14.8661 | 2022-03-10 23:43 | 10.2457 | 0.012207 | 34.942 | 0.0072165 | -0.76059 | 0.012068 | 2022-03-10 23:43
30 | 29 | 2022-03-11 00:34 | 2094.3516 | 30.9479 | 31.0028 | 35.0011 | 34.969 | 47.6556 | 14.6566 | 15.1452 | 1.6433 | 2.9036 | 2.9182 | 113.6214 | 113.6146 | 113.6175 | 113.6287 | 107.6597 | 101570.4 | 34.8317 | 15.3604 | 15.3605 | 31.2852 | 15.3608 | 34.1001 | 113.5551 | 15.2688 | 15.262 | 30.9242 | 0.006895 | 0.021411 | 0.0095012 | 0.00054599 | 0.011935 | 0.00091652 | 0.011932 | 0.00031907 | 8.1542e-05 | 9.3888e-05 | 0.0016989 | 0.00017245 | 0.00028278 | 0.00024111 | 0.0097328 | 2.3749 | 0.001887 | 0.035088 | 0.035973 | 0.072486 | 0.035731 | 0 | 0.00083066 | 0.0060711 | 0.006008 | 0.01252 | 10 | 2110.5 | 15.1548 | 2022-03-11 00:34 | 26.3673 | 9.007 | 34.9625 | 0.0078902 | 11.6844 | 6.8505 | 2022-03-11 00:34
31 | 30 | 2022-03-11 01:25 | 2145.92 | 51.9522 | 51.9984 | 35.001 | 34.985 | 28.2763 | 14.6522 | 15.0511 | 0.97577 | 2.903 | 2.9176 | 113.6231 | 113.6179 | 113.6209 | 113.6321 | 107.6763 | 101547.7 | 34.8508 | 23.6819 | 23.6823 | 52.4489 | 23.6818 | 34.0001 | 113.5615 | 23.6407 | 23.6333 | 52.0391 | 0.013491 | 0.041516 | 0.0099256 | 0.008032 | 0.0086348 | 0.0014 | 0.015641 | 0.00034773 | 0.00013408 | 0.00013035 | 0.0021242 | 0.00022043 | 0.00030727 | 0.00027652 | 0.01028 | 4.0509 | 0.0022393 | 0.011975 | 0.012176 | 0.037667 | 0.013505 | 7.1054e-15 | 0.0014318 | 0.0079254 | 0.0079684 | 0.024364 | 10 | 2161.5 | 14.5774 | 2022-03-11 01:26 | 48.2092 | 8.1761 | 34.9736 | 0.0080204 | 22.1462 | 3.2005 | 2022-03-11 01:25
32 | 31 | 2022-03-11 02:15 | 2196.0741 | 73.947 | 73.9965 | 35.0013 | 34.9892 | 19.8346 | 14.6526 | 15.0084 | 0.68473 | 2.9031 | 2.9176 | 113.6254 | 113.6219 | 113.6261 | 113.6366 | 107.6855 | 101550.1 | 34.8631 | 29.6488 | 29.649 | 74.4869 | 29.6488 | 34.0001 | 113.5666 | 29.6534 | 29.6459 | 74.0942 | 0.022106 | 0.046525 | 0.0098164 | 0.00032265 | 0.0055714 | 0.00091652 | 0.0099897 | 0.00012941 | 0.00013247 | 0.00014691 | 0.0025181 | 0.00045136 | 0.00075752 | 0.00051079 | 0.010513 | 5.224 | 0.0027912 | 0.0027372 | 0.0024499 | 0.0097369 | 0.0030608 | 7.1054e-15 | 0.0010198 | 0.0062611 | 0.0062361 | 0.025959 | 10 | 2211.5 | 14.5774 | 2022-03-11 02:16 | 68.6122 | 8.7436 | 34.9938 | 0.016149 | 28.2214 | 2.3979 | 2022-03-11 02:15
33 | 32 | 2022-03-11 03:05 | 2246.0682 | 95.2607 | 95.04 | 35.0011 | 35.0431 | 15.3786 | 14.648 | 14.99 | 0.53127 | 2.9024 | 2.9169 | 113.6264 | 113.6358 | 113.6455 | 113.6521 | 107.6861 | 101524.9 | 34.9134 | 34.1148 | 34.1143 | 95.6649 | 34.1145 | 34.0001 | 113.5861 | 34.1259 | 34.1179 | 95.1761 | 0.042847 | 0.08573 | 0.0097591 | 0.0092212 | 0.0078588 | 0 | 0.0053783 | 0.00022684 | 0.00019753 | 0.00019632 | 0.0021332 | 0.00162 | 0.0024609 | 0.0018676 | 0.012111 | 6.5031 | 0.0085914 | 0.0089483 | 0.0083017 | 0.031515 | 0.0080846 | 7.1054e-15 | 0.0031129 | 0.0095567 | 0.0095687 | 0.032081 | 10 | 2261.5 | 14.5774 | 2022-03-11 03:06 | 88.4932 | 8.2148 | 35.0598 | 0.04662 | 32.8064 | 1.787 | 2022-03-11 03:05
34 | 33 | 2022-03-11 03:56 | 2296.2657 | 73.8318 | 74.0039 | 34.9972 | 34.9571 | 19.856 | 14.6456 | 14.9564 | 0.68562 | 2.9016 | 2.9163 | 113.6247 | 113.6126 | 113.6122 | 113.6259 | 107.6794 | 101495.4 | 34.8262 | 29.6184 | 29.618 | 74.5044 | 29.6175 | 34.0001 | 113.5525 | 29.621 | 29.6124 | 74.0982 | 0.032466 | 0.031228 | 0.0098166 | 0.010014 | 0.0091848 | 0.0008 | 0.02437 | 0.00040229 | 9.5918e-05 | 8.8311e-05 | 0.0019465 | 0.0013175 | 0.0019764 | 0.001461 | 0.0066226 | 3.1048 | 0.0038378 | 0.0087392 | 0.0092191 | 0.027226 | 0.009702 | 7.1054e-15 | 0.0014318 | 0.013315 | 0.013232 | 0.041016 | 10 | 2312 | 14.8661 | 2022-03-11 03:56 | 78.062 | 8.1478 | 34.9365 | 0.075626 | 30.4667 | 1.7799 | 2022-03-11 03:56
35 | 34 | 2022-03-11 04:46 | 2346.7011 | 51.8607 | 52.0104 | 35.0032 | 34.9511 | 28.3029 | 14.64 | 15.0914 | 0.97664 | 2.9005 | 2.9152 | 113.6234 | 113.6124 | 113.6127 | 113.6257 | 107.6692 | 101458.3 | 34.8256 | 23.6341 | 23.6344 | 52.3709 | 23.636 | 34.0001 | 113.5527 | 23.6126 | 23.6046 | 52.0106 | 0.015933 | 0.037447 | 0.0091784 | 0.0060803 | 0.010883 | 0.0012649 | 0.0049073 | 0.00032963 | 0.00017155 | 0.00018475 | 0.0026593 | 0.00059073 | 0.00083902 | 0.00069041 | 0.010292 | 5.64 | 0.0021669 | 0.0073201 | 0.0076053 | 0.021761 | 0.0081844 | 7.1054e-15 | 0.00078102 | 0.0079965 | 0.0080481 | 0.020811 | 10 | 2363 | 14.8661 | 2022-03-11 04:47 | 56.8529 | 8.3972 | 34.9304 | 0.013411 | 24.9567 | 2.2934 | 2022-03-11 04:46
36 | 35 | 2022-03-11 05:38 | 2398.4177 | 30.916 | 30.9949 | 34.9968 | 34.9487 | 47.6472 | 14.6386 | 15.0104 | 1.6432 | 2.9002 | 2.9148 | 113.6215 | 113.6107 | 113.6115 | 113.624 | 107.6934 | 101448.9 | 34.8229 | 15.3356 | 15.3352 | 31.2499 | 15.3349 | 34.0999 | 113.5515 | 15.2518 | 15.2447 | 30.9161 | 0.012209 | 0.015715 | 0.010082 | 0.00046701 | 0.018954 | 0.00091652 | 0.039713 | 0.00041013 | 8.1298e-05 | 7.85e-05 | 0.0017347 | 0.00030473 | 0.0004837 | 0.00035748 | 0.011476 | 2.8089 | 0.0023127 | 0.0032547 | 0.0037449 | 0.010193 | 0.0050119 | 0 | 0.00080623 | 0.003911 | 0.0038919 | 0.0087539 | 10 | 2413.5 | 14.5774 | 2022-03-11 05:38 | 36.0138 | 8.2918 | 34.9334 | 0.0059281 | 17.3396 | 3.2486 | 2022-03-11 05:38
37 | 36 | 2022-03-11 06:28 | 2448.4667 | 10.011 | 10.041 | 35.0018 | 34.9477 | 150.0178 | 14.6422 | 14.9284 | 5.1738 | 2.9007 | 2.9153 | 113.6192 | 113.6108 | 113.6123 | 113.6242 | 107.6624 | 101468.2 | 34.8235 | -1.099 | -0.96938 | 10.1138 | -1.0995 | 34.4999 | 113.5517 | -1.4388 | -1.2752 | 9.8112 | 0.0023871 | 0.0047227 | 0.0093212 | 0.0003662 | 0.038047 | 0.0006 | 0.049497 | 0.0015885 | 3.8849e-05 | 3.8698e-05 | 0.0013632 | 0.00034702 | 0.00050304 | 0.00039366 | 0.0086092 | 1.6 | 0.0019884 | 0.0051175 | 0.0052239 | 0.0057871 | 0.0076781 | 7.1054e-15 | 0.001005 | 0.0046889 | 0.0041278 | 0.0036685 | 10 | 2468.5 | 17.4642 | 2022-03-11 06:28 | 15.1475 | 8.5159 | 34.9365 | 0.0048099 | 3.1583 | 6.5848 | 2022-03-11 06:28
38 | 37 | 2022-03-11 11:29 | 2749.4988 | 10.0084 | 10.0316 | 44.9992 | 44.9541 | 149.983 | 14.6348 | 15.1411 | 5.1722 | 2.8993 | 2.9135 | 117.4767 | 117.4646 | 117.4781 | 117.4803 | 107.644 | 101423.1 | 44.8071 | 6.3753 | 6.3751 | 10.0919 | 6.3743 | 44.3999 | 117.4109 | 6.0278 | 6.0233 | 9.817 | 0.0019048 | 0.0019298 | 0.00019723 | 0.00020224 | 0.033755 | 0.0009798 | 0.085378 | 0.0012027 | 9.5288e-05 | 0.00010249 | 0.0011839 | 0.00027136 | 0.00019533 | 0.00027385 | 0.008484 | 3.1129 | 0.00096794 | 0.024678 | 0.024229 | 0.016986 | 0.023743 | 0 | 0.00083066 | 0.0051235 | 0.0051516 | 0.0035895 | 10 | 2765 | 14.8661 | 2022-03-11 11:29 | 10.2022 | 0.026782 | 44.93 | 0 | 6.5914 | 0.038524 | 2022-03-11 11:29
39 | 38 | 2022-03-11 12:19 | 2800.0408 | 30.9462 | 31.0069 | 44.9999 | 44.9619 | 47.5699 | 14.6294 | 15.1038 | 1.6402 | 2.8983 | 2.9124 | 117.4804 | 117.4686 | 117.4824 | 117.4847 | 107.6681 | 101385.5 | 44.8266 | 23.9572 | 23.969 | 31.3089 | 23.9677 | 44.0001 | 117.4183 | 23.8385 | 23.8337 | 30.9588 | 0.0076842 | 0.0091048 | 0.00047592 | 0.0049068 | 0.012159 | 0.00091652 | 0.03112 | 0.0005482 | 4.8167e-05 | 4.9697e-05 | 0.0024403 | 0.00030401 | 0.00043515 | 0.00035593 | 0.023391 | 1.5 | 0.0020096 | 0.064291 | 0.092644 | 0.17161 | 0.089672 | 7.1054e-15 | 0.0011 | 0.0079485 | 0.0079691 | 0.015316 | 10 | 2816 | 14.8661 | 2022-03-11 12:20 | 26.121 | 9.2156 | 44.9473 | 0.010598 | 19.7767 | 7.5383 | 2022-03-11 12:19
40 | 39 | 2022-03-11 13:10 | 2851.127 | 51.963 | 52.0059 | 45.0014 | 44.9853 | 28.223 | 14.6276 | 15.0668 | 0.97385 | 2.8979 | 2.912 | 117.4854 | 117.4748 | 117.4888 | 117.4912 | 107.667 | 101372.2 | 44.843 | 32.8556 | 32.8551 | 52.4455 | 32.8549 | 43.9001 | 117.4245 | 32.8069 | 32.802 | 52.1094 | 0.012574 | 0.0093465 | 0.0029598 | 0.00024104 | 0.0079019 | 0.0008 | 0.01289 | 0.00020531 | 0.00014074 | 0.00013022 | 0.0034445 | 0.00010693 | 0.00018284 | 0.00014994 | 0.015825 | 3.8419 | 0.0013172 | 0.0045959 | 0.0047283 | 0.012055 | 0.0038995 | 0 | 0.0005 | 0.0071478 | 0.0071079 | 0.020754 | 10 | 2867 | 14.8661 | 2022-03-11 13:11 | 48.0135 | 8.3912 | 44.9645 | 0.0090142 | 31.1198 | 3.5191 | 2022-03-11 13:10
41 | 40 | 2022-03-11 14:02 | 2902.3189 | 74.0435 | 74.0017 | 45.0018 | 45.0128 | 19.7755 | 14.628 | 14.8308 | 0.68287 | 2.8981 | 2.9122 | 117.4899 | 117.4823 | 117.4975 | 117.4992 | 107.6729 | 101377 | 44.87 | 39.2939 | 39.294 | 74.5891 | 39.2929 | 43.9001 | 117.435 | 39.2766 | 39.2712 | 74.2413 | 0.031835 | 0.049179 | 0.0007 | 0.0078486 | 0.0085417 | 3.5527e-15 | 0.018086 | 0.00037438 | 0.00012974 | 9.4765e-05 | 0.0048679 | 0.00020809 | 0.00050764 | 0.00029519 | 0.011247 | 3.8471 | 0.0018382 | 0.0086316 | 0.0092049 | 0.035533 | 0.01101 | 0 | 0.001 | 0.015723 | 0.015903 | 0.060453 | 10 | 2918 | 14.8661 | 2022-03-11 14:02 | 69.2078 | 8.4918 | 44.9955 | 0.017812 | 37.8945 | 2.4953 | 2022-03-11 14:02
42 | 41 | 2022-03-11 14:53 | 2953.6478 | 95.3535 | 95.0157 | 44.9991 | 45.0701 | 15.334 | 14.6192 | 15.0044 | 0.52971 | 2.8964 | 2.9105 | 117.4945 | 117.5015 | 117.5229 | 117.5202 | 107.7033 | 101318.1 | 44.9431 | 44.0782 | 44.078 | 95.629 | 44.0775 | 43.9001 | 117.4628 | 44.0895 | 44.084 | 95.3404 | 0.049929 | 0.068989 | 0.0059319 | 0.0080592 | 0.0071805 | 0.0013266 | 0.0047555 | 0.00027277 | 0.00026127 | 0.00024567 | 0.0045108 | 0.0015718 | 0.0024307 | 0.0017959 | 0.017139 | 9.5546 | 0.0057769 | 0.0071819 | 0.0069583 | 0.018592 | 0.0069672 | 0 | 0.0021354 | 0.018012 | 0.018024 | 0.071171 | 10 | 2969.5 | 15.1548 | 2022-03-11 14:53 | 88.9817 | 7.7538 | 45.0775 | 0.049936 | 42.7744 | 1.812 | 2022-03-11 14:53
43 | 42 | 2022-03-11 15:45 | 3005.3244 | 73.868 | 73.9936 | 44.9993 | 44.9682 | 19.7961 | 14.6082 | 15.0682 | 0.68356 | 2.8944 | 2.9087 | 117.4911 | 117.4745 | 117.4853 | 117.49 | 107.6872 | 101248.5 | 44.8379 | 39.2516 | 39.2516 | 74.5481 | 39.2518 | 43.9001 | 117.4222 | 39.2384 | 39.2321 | 74.2058 | 0.042499 | 0.031815 | 0.0060399 | 0.0061252 | 0.011924 | 0.0006 | 0.0095622 | 0.0004383 | 8.6665e-05 | 8.7984e-05 | 0.0035642 | 0.0014687 | 0.0022667 | 0.0016913 | 0.013161 | 2.6552 | 0.0045962 | 0.01171 | 0.011391 | 0.029209 | 0.010639 | 0 | 0.0019391 | 0.014161 | 0.014194 | 0.040438 | 10 | 3021.5 | 15.1548 | 2022-03-11 15:45 | 77.6621 | 7.6656 | 44.9433 | 0.077148 | 40.0569 | 1.8006 | 2022-03-11 15:45
44 | 43 | 2022-03-11 16:36 | 3056.9707 | 99.8775 | 66.561 | 37.0423 | 44.7045 | 14.6143 | 14.5962 | 0.78505 | 0.50431 | 2.8934 | 2.908 | 117.3589 | 117.3755 | 117.3862 | 117.3841 | 107.5017 | 101220 | 44.5786 | 34.0705 | 34.0704 | 56.9128 | 34.0705 | 43.752 | 117.3218 | 44.6716 | 44.6622 | 100.0333 | 0.035863 | 1.0275 | 0.22575 | 0.06149 | 0.0046476 | 0.0018868 | 0.059539 | 2.0935e-05 | 0.00014366 | 0.00010866 | 0.029352 | 0.023357 | 0.024579 | 0.02426 | 0.026509 | 3.5496 | 0.059934 | 0.047045 | 0.047129 | 0.038265 | 0.047819 | 0.048517 | 0.023112 | 0.076622 | 0.076892 | 0.069705 | 10 | [9 empty] | 2022-03-11 16:36