## Sheet1
| no. | runtime | datetime | mrh 2900 | mFP 2900 | mDP 2900 | mPPMv 2900 | mPPMw 2900 | mPs 2900 | mPc 2900 | mTs 2900 | mTc 2900 | mQ 2900 | mTcab 2900 | mTexp 2900 | mTps 2900 | mPg 2900 | mWater 2900 | mTs SIL035 C10 | mTc2 (mini) SIL042 C11 | mTc2 SIL049 C12 | mTc1 SIL051 C13 | mSIL054 C14 | mSIL055 C15 | mTc3 (mini) SIL050 C16 | srh 2900 | sFP 2900 | sDP 2900 | sPPMv 2900 | sPPMw 2900 | sPs 2900 | sPc 2900 | sTs 2900 | sTc 2900 | sQ 2900 | sTcab 2900 | sTexp 2900 | sTps 2900 | sPg 2900 | sWater 2900 | sTs SIL035 C10 | sTc2 (mini) SIL042 C11 | sTc2 SIL049 C12 | sTc1 SIL051 C13 | sSIL054 C14 | sSIL055 C15 | sTc3 (mini) SIL050 C16 | mean no | std no | DUT datetime | mean B03 Ave. (C) | std B03 Ave. (C) | mean B04 Ave. (C) | std B04 Ave. (C) | mean B05 Ave. (C) | std B05 Ave. (C)
2 | 1 | 179.7903 | 2022-07-13 14:55 | 49.9966 | 9.32 | 9.32 | 11933.2815 | 7424.1825 | 28.9694 | 14.4854 | 20.0001 | 20.0493 | 39.9958 | 22.2289 | 20.31 | 33.0802 | 147.6525 | 95.9354 | 107.8957 | 107.9503 | 107.8847 | 107.8879 | 107.8495 | 107.8861 | 107.9434 | 0.0057928 | 0.0018339 | 0.0018339 | 1.5107 | 0.93984 | 0.0034207 | 0.00099191 | 0.00019703 | 0.00024108 | 0.0067802 | 0.029523 | 0.0010338 | 0.07453 | 0.041141 | 0.053103 | 0.00016523 | 0.00010215 | 9.5962e-05 | 0.00019901 | 0.00016804 | 0.00010186 | 0.011538 | 178 | 1.5811 | 2022-07-13 14:56 | 20.1882 | 0.0004 | 20.2026 | 0.001589 | 20.2186 | 0.00063875
3 | 2 | 13.7993 | 2022-07-14 08:30 | 50.0027 | 7.0284 | 7.0284 | 10141.3318 | 6309.3373 | 29.1025 | 14.5599 | 17.5 | 17.556 | 39.9993 | 22.184 | 17.7902 | 30.174 | 148.5124 | 87.5604 | 106.9223 | 106.9782 | 106.9136 | 106.916 | 106.8789 | 106.9142 | 107.9363 | 0.0056067 | 0.0016274 | 0.0016274 | 0.9919 | 0.6171 | 0.0027319 | 0.00091542 | 0.00027766 | 0.00022804 | 0.0059073 | 0.024112 | 0.00073409 | 0.086867 | 0.007762 | 0.0439 | 0.0001671 | 6.4024e-05 | 5.502e-05 | 6.7449e-05 | 5.7467e-05 | 3.4628e-05 | 0.012366 | 1232 | 1.5811 | 2022-07-14 08:30 | 17.6908 | 0.00099146 | 17.7079 | 0.00053572 | 17.7227 | 0.00046583
4 | 3 | 194.2434 | 2022-07-14 11:30 | 49.9968 | 4.7313 | 4.7313 | 8629.4902 | 5368.7588 | 29.117 | 14.572 | 14.9999 | 15.0629 | 40.0008 | 22.1808 | 15.2707 | 27.5224 | 148.5884 | 86.3589 | 105.9485 | 106.0056 | 105.9422 | 105.9437 | 105.908 | 105.9421 | 107.9393 | 0.0032413 | 0.001028 | 0.001028 | 0.96274 | 0.59896 | 0.0031048 | 0.0014268 | 0.00030876 | 0.0001468 | 0.0049286 | 0.012863 | 0.0011463 | 0.099503 | 0.010624 | 0.035857 | 0.00011632 | 6.6647e-05 | 5.9696e-05 | 8.3343e-05 | 2.9336e-05 | 4.8857e-05 | 0.0081623 | 1413 | 1.5811 | 2022-07-14 11:31 | 15.1933 | 0.00070922 | 15.2154 | 0.0010262 | 15.2285 | 0.00052726
5 | 4 | 374.5667 | 2022-07-14 14:31 | 50.0013 | 7.0279 | 7.0279 | 10140.7298 | 6308.9627 | 29.1044 | 14.5602 | 17.5 | 17.5559 | 39.9985 | 22.2049 | 17.7904 | 30.2709 | 148.6221 | 85.1491 | 106.9224 | 106.9781 | 106.9136 | 106.916 | 106.8789 | 106.9143 | 107.952 | 0.0032359 | 0.00091119 | 0.00091119 | 1.2341 | 0.76779 | 0.0033216 | 0.0015849 | 0.00019684 | 0.00016021 | 0.0040871 | 0.018519 | 0.00046943 | 0.026263 | 0.0075037 | 0.025158 | 0.00015955 | 8.4921e-05 | 3.4797e-05 | 7.1697e-05 | 5.7895e-05 | 4.517e-05 | 0.010598 | 1593 | 1.5811 | 2022-07-14 14:31 | 17.6906 | 0.00088882 | 17.7069 | 0.00064265 | 17.721 | 0.0018019
6 | 5 | 554.9198 | 2022-07-14 17:31 | 49.9978 | 9.3203 | 9.3203 | 11860.5087 | 7378.9075 | 29.146 | 14.5738 | 20 | 20.0493 | 40.0011 | 22.1221 | 20.3101 | 33.0337 | 148.6498 | 83.5894 | 107.8954 | 107.95 | 107.8843 | 107.8876 | 107.8491 | 107.8857 | 107.9163 | 0.0035889 | 0.0010918 | 0.0010918 | 0.83078 | 0.51686 | 0.0019434 | 0.00076857 | 0.00020341 | 0.00020862 | 0.0044334 | 0.031658 | 0.00068555 | 0.12115 | 0.0072402 | 0.037638 | 0.00015434 | 7.88e-05 | 6.4884e-05 | 8.174e-05 | 4.9014e-05 | 4.6792e-05 | 0.012282 | 1773.5 | 1.8708 | 2022-07-14 17:31 | 20.1874 | 0.00052026 | 20.1991 | 0.001008 | 20.2153 | 0.00063061
7 | 6 | 20.6318 | 2022-07-15 08:52 | 50 | 11.613 | 11.613 | 13866.1075 | 8626.6726 | 29.1206 | 14.5566 | 22.4999 | 22.5434 | 40.002 | 22.2795 | 22.8298 | 35.6851 | 148.7284 | 74.1744 | 108.867 | 108.9209 | 108.854 | 108.8581 | 108.8184 | 108.8561 | 107.94 | 0.0041227 | 0.0012094 | 0.0012094 | 2.2401 | 1.3937 | 0.0047052 | 0.0018481 | 0.0002952 | 0.00012661 | 0.0033512 | 0.025534 | 0.00090547 | 0.041208 | 0.010194 | 0.054325 | 0.00014642 | 5.433e-05 | 5.9812e-05 | 5.4361e-05 | 5.8385e-05 | 6.5777e-05 | 0.0079888 | 2694 | 1.5811 | 2022-07-15 08:52 | 22.6849 | 0.0013711 | 22.6906 | 0.0011261 | 22.7087 | 0.00079687
8 | 7 | 60.0943 | 2022-07-15 12:01 | 50.002 | 13.9039 | 13.9039 | 16140.9141 | 10041.9228 | 29.145 | 14.5646 | 25.0001 | 25.0381 | 40.0016 | 22.3625 | 25.3502 | 38.5404 | 148.7596 | 72.0074 | 109.8385 | 109.8917 | 109.8238 | 109.8286 | 109.7878 | 109.8265 | 107.9775 | 0.0051682 | 0.0015486 | 0.0015486 | 1.5644 | 0.9733 | 0.002412 | 0.00018813 | 0.00028575 | 0.00016524 | 0.0026763 | 0.028103 | 0.00052069 | 0.083523 | 0.017669 | 0.065597 | 0.00012063 | 6.2546e-05 | 5.2504e-05 | 7.7846e-05 | 5.7792e-05 | 3.0661e-05 | 0.01895 | 2883 | 1.5811 | 2022-07-15 12:01 | 25.1819 | 0.00061074 | 25.1846 | 0.00083546 | 25.2037 | 0.00098336
9 | 8 | 80.8017 | 2022-07-15 12:21 | 50.0707 | 12.2733 | 12.2733 | 14491.4141 | 9015.7014 | 28.0196 | 14.5638 | 22.5739 | 23.2393 | 40.0019 | 22.3626 | 23.1429 | 35.7518 | 148.7625 | 71.7393 | 108.898 | 109.1531 | 109.0634 | 109.039 | 109.029 | 109.0504 | 107.9861 | 0.18562 | 0.45258 | 0.45258 | 442.8527 | 275.5168 | 0.59419 | 0.00090093 | 0.21963 | 0.51776 | 0.005023 | 0.029602 | 0.50396 | 0.62386 | 0.0098369 | 0.057533 | 0.08674 | 0.18546 | 0.17236 | 0.15298 | 0.15552 | 0.1557 | 0.026661 | 2904 | 1.5811 | 2022-07-15 12:22 | 23.5386 | 0.12165 | 23.4518 | 0.11818 | 23.5499 | 0.12072
10 | 9 | 101.5092 | 2022-07-15 12:42 | 50.0728 | 10.0696 | 10.0696 | 12497.4972 | 7775.2041 | 27.824 | 14.5612 | 20.076 | 20.8403 | 40.001 | 22.3308 | 20.7064 | 33.0567 | 148.7599 | 71.4895 | 107.927 | 108.2104 | 108.1192 | 108.0917 | 108.0904 | 108.1053 | 107.9892 | 0.18067 | 0.49042 | 0.49042 | 420.4577 | 261.5839 | 0.6621 | 0.0014034 | 0.22244 | 0.55669 | 0.0040932 | 0.027892 | 0.53616 | 0.94807 | 0.014267 | 0.062093 | 0.088695 | 0.19713 | 0.18291 | 0.16269 | 0.16777 | 0.16618 | 0.028522